LWG-Q型气体涡轮流量计

一、概述

LWG-Q型气体涡轮流量传感器是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计，综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行研制开发的新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表，具有出色的低压和高压计量性能，多种信号输出方式以及对流体扰动的低敏感性。该类涡轮流量产品本身不具备现场显示功能，仅将流量信号以脉冲信号的方式远传输出。仪表价格低廉，集成度高，体积小巧，特别适用于与二次显示仪、PLC、DCS等计算机控制系统配合使用。

二、产品特点

- 始动流量低，可达0.5m3/h，适合贸易结算

- 高精确度，一般可达±1.5%R、±1.0%R

- 重复性好，短期重复性可达0.05%-0.2%

- 温度、压力实时补偿，直接显示标准状态下流量

- 优质合金涡轮，具有更高的稳流和耐腐蚀作用

- 进口优质专用轴承，使用寿命长

- 计量室与通气室隔绝，保证了仪表的安全性

- 流量范围宽（Qmax/Qmin≥20:1)，重复性好，精度高（可达1.0级），压力损失小，始动流量低，可达0.6m3/h

三、仪表分类

按仪表功能分类LWG-Q系列气体涡轮流量计可分为3大类，即：N型和A型（气体涡轮流量传感器/变送器）；B型和C型（智能一体化气体涡轮流量计）；D型（智能温压补偿一体化气体涡轮流量计）。

■ N型和A型（气体涡轮流量传感器/变送器）

该类涡轮流量产品本身不具备现场显示功能，仅将流量信号远传输出。流量信号可分为脉冲信号或电流信号（4-20mA）；仪表价格低廉，集成度高，体积小巧，特别适用于与二次显示仪、PLC、DCS等计算机控制系统配合使用。按照不同的输出信号，该类产品可分为LWG-Q-N型和LWG-Q-A型

|  | LWG-Q-N-型 | LWG-Q-A型 |
| --- | --- | --- |
| 显示方式 | 无现场显示 | 无现场显示 |
| 信号输出 | 三线制脉冲输出，高电平≥8V，低电平≤0.8V | 工况4-20mA |
| 供电电源 | 12或24VDC | 24VDC |

应用场合：可作为工况流量信号的采集仪表，将流量信号远传至上位机。

■B型和C型（智能一体化气体涡轮流量计）

一体化智能仪表，采用双排液晶现场显示，具有机构紧凑、读数直观清晰、可靠性高、不受外界电源干扰、抗雷击、成本低等明显优点。该类涡轮流量计按照供电方式、是否具备远传信号输出可分为LWG-Q-B型和LWG-Q-C型。

|  | LWG-Q-B型 | LWG-Q-C型 |
| --- | --- | --- |
| 显示方式 | 同时显示工作状态下的瞬时流量、 总累积流量 | 同时显示工作状态下的瞬时流量、 总累积流量 |
| 信号输出 | 无 | 工况4-20mA、工况脉冲 |
| 供电电源 | 3V锂电池供电 （连续适用4年以上） | 24VDC外供电 |

应用场合：

1.在温度、压力相对稳定的工况现场，作为工业控制仪表

2.在温度、压力相对稳定的工况现场，用户可根据仪表示值气体方程自行运算到标况流量。

■D型（智能温压补偿一体化气体涡轮流量计）

LWG-Q-D型气体涡轮量计内置温度、压力传感器和智能流量积算仪，通过微处理单元对实时采集的流量、温度、压力信号按照气态方程进行温度压力补偿，自动进行压缩因子修正，然后将标准状态下的体积流量直观的显示出来。

※标准状态流量（标况流量）指在20℃、生活大气压下的气体流量

| 显示方式 | 同时显示标准状态下的瞬时流量、日累积流量、总累积流量 以及温度、压力、电池电量等数据 |
| --- | --- |
| 信号输出 | 标况4-20mA、工况脉冲信号、标况脉冲信号、IC卡信号、RS485通讯协议 |
| 供电电源 | 采用内置锂电池和外供24VDC双供电方式，当用户不需要任何信号 输出功能时可不用对仪表24VDC外供电，仪表自动切换到 内置锂电池供电，电池电量可连续工作3年以上。 |

应用场合：精确计量或贸易结算

四、详细资料

1.基本参数：

| 仪表口径（mm）及连接方式 | 25、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300采用法兰连接25、40可采用螺纹连接 |
| --- | --- |
| 精度等级 | ±1.5%R、±1%R、±0.75%R（需特制） |
| 量程比 | 1:10:1:20:1:30 |
| 仪表材质 | 表体：304不锈钢；叶轮：防腐ABS或优质铝金；显示器：铸铝 |
| 被测介质温度（℃） | -30℃～+80℃ |
| 环境条件 | 温度：-20℃～+60℃，相对湿度5%～90%，大气压力86～106KPa |
| 输出信号 | 传感器：脉冲频率信号，低电平≤0.8V 高电平≥8V 变送器：两线制～20mADC电流信号 |
| 供电电源 | 传感器：+12VDC、+24VDC（可选） 变送器：+24VDC 现场显示型：仪表自带3V锂电池 |
| 信号传输线 | STVPV3×0.3（三线制），2×0.3（二线制） |
| 传输距离 | ≤1000m |
| 信号线接口 | 内螺纹M20×1.5 |
| 防护等级 | IP65 |

2.测量范围及工作压力

| 公称通径 （mm） | 型号 | 标准量程 （m3/h） |  | 扩展量程 （m3/h） |  | 耐压等级 （MPa） | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN25 | LWG-Q-25□ |  | —— | W3 | 0.5-4 | 4.0 | 法兰（螺纹） |
|  |  |  | —— | W4 | 0.7-7 | 4.0 |  |
|  |  |  | —— | W5 | 1.5-15 | 4.0 |  |
|  |  | S1 | 3-30 | W1 | 1.5-30 | 4.0 |  |
|  |  | S2 | 4-40 | W2 | 2-40 | 4.0 |  |
| DN40 | LWG-Q-40□ | S1 | 5-50 | W1 | 2.5-50 | 4.0 | 法兰（螺纹） |
|  |  | S2 | 8-80 | W2 | 4-80 | 4.0 |  |
| DN50 | LWG-Q-50□ | S1 | 10-100 | W1 | 5-100 | 4.0 | 法兰 |
|  |  | S2 | 15-150 | W2 | 8-150 | 4.0 | 法兰 |
| DN65 | LWG-Q-65□ | S | 15-200 | W | 10-200 | 1.6 | 法兰 |
| DN80 | LWG-Q-80□ | S | 15-300 | W1 | 10-300 | 1.6 | 法兰 |
|  |  |  |  | W2 | 15-350 | 1.6 | 法兰 |
| DN100 | LWG-Q-100□ | S | 20-400 | W1 | 15-400 | 1.6 | 法兰 |
|  |  |  |  | W2 | 20-500 | 1.6 | 法兰 |
| DN125 | LWG-Q-125□ | S | 20-800 | W1 | 18-800 | 1.6 | 法兰 |
|  |  |  |  | W2 | 20-900 | 1.6 | 法兰 |
| DN150 | LWG-Q-150□ | S | 50-1000 | W1 | 25-1000 | 1.6 | 法兰 |
|  |  |  |  | W2 | 50-1200 | 1.6 | 法兰 |
| DN200 | LWG-Q-200□ | S | 150-2000 | W | 80-2500 | 1.6 | 法兰 |
| DN250 | LWG-Q-250□ | S | 200-3000 | W | 150-3500 | 1.6 | 法兰 |
| DN300 | LWG-Q-300□ | S | 250-4000 | W | 200-4000 | 1.6 | 法兰 |

注1:表中“标准量程”中标示的测量范围为通用测量范围；（即适用于：LWG-Q-N/A/B/C/D）

注1:表中“扩展量程”中标示得测量范围仅限用于“智能一体化气体涡轮流量计”或“智能温压补偿一体化气体涡轮流量计” （即适用于：LWG-Q-B/C/D）

五、选型说明
    用户在选型时，应根据管道公称压力、介质最高压力、介质温度、介质组分情况、流量范围及信号输出要求合理选择流量计的型号规格。
    为使流量计的使用性能最佳，流量计的使用流量范围应在（20%～80%）Qmax范围内比较合适。
    流量计出厂时的信号输出方式：工况脉冲信号输出（三线制）、标准流量信号（IC卡）输出或RS-485通讯输出。若要求有其它输出功能，请在订货时说明。

| 型号 |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LWG-Q— | □ | —□ | □ | /□ | /□ |  |
| 仪表 类型 | N |  |  |  |  | 传感器型：+12V或24V供电，输出三线制脉冲信号 |
|  | A |  |  |  |  | 变送器型：+24V供电，输出二线制4～20mA |
|  | B |  |  |  |  | 智能型：锂电池供电，现场显示无信号输出 |
|  | C |  |  |  |  | 智能型：+24V供电，现场显示并输出二线制4～20mA |
|  | D |  |  |  |  | 全智能型：温压补偿一体化，现场显示并远传信号 |
| 公称通径及 量程范围 |  | 25 |  |  |  | DN 25mm |
|  |  | 40 |  |  |  | DN 40 mm |
|  |  | 50 |  |  |  | DN 50 mm |
|  |  | 65 |  |  |  | DN 65 mm |
|  |  | 80 |  |  |  | DN 80 mm |
|  |  | 100 |  |  |  | DN 100 mm |
|  |  | 125 |  |  |  | DN 125 mm |
|  |  | 150 |  |  |  | DN 150 mm |
|  |  | 200 |  |  |  | DN 200 mm |
|  |  | 250 |  |  |  | DN 250 mm |
|  |  | 300 |  |  |  | DN 300 mm |
| 量程范围 |  |  | W(x) |  |  | 扩展量程范围，请参照Px页表2选择 |
|  |  |  | S(x) |  |  | 标准量程范围，请参照Px页表2选择 |
| 表体材质 |  |  |  | S |  | 不锈钢 |
|  |  |  |  | L |  | 铝合金 |
| 机芯材质 |  |  |  |  | S | 防腐ABS |
|  |  |  |  |  | L | 铝合金 |

例：选用一台不锈钢材质，温压补偿一体化气体涡轮流量计来测量氧气，用户工况测量范围为3-50m3/h,型号为：LWG-Q-D-40W1/S/S

六、安装尺寸：

流量计外形如图所示，具体尺寸见下表

注：图1所示为温压补偿型仪表外形。
      同口径所有型号仪表传感器部分尺寸一致。

| 通径mm | L | B | K | n | d | 螺栓规格 | 常规耐压MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN25 | 170 | 115 | 85 | 4 | φ14 | M12×50 | 4.0 |
| DN 40 | 200 | 150 | 110 | 4 | φ18 | M16×55 |  |
| DN 50 | 220 | 165 | 125 | 4 | φ18 | M16×60 |  |
| DN 65 | 220 | 185 | 145 | 4 | φ18 | M16×65 | 1.6 |
| DN 80 | 240 | 200 | 160 | 8 | φ18 | M16×70 |  |
| DN 100 | 300 | 220 | 180 | 8 | φ18 | M16×80 |  |
| DN 125 | 240 | 250 | 210 | 8 | φ18 | M16×80 |  |
| DN 150 | 450 | 285 | 240 | 8 | φ22 | M20×80 |  |
| DN 200 | 500 | 340 | 295 | 12 | φ22 | M20×90 |  |
| DN 250 | 500 | 403 | 355 | 12 | φ26 | M24×90 |  |
| DN 300 | 500 | 460 | 410 | 12 | φ26 | M24×100 |  |